전임상실험부 임상검사실 이용안내
			작성일 : 2017.12.29

1. 임상검사실 이용 절차(신규)

1) 연구자 과제등록/승인 [관련문의 : 2072-1902]

(1) 연구자 정보 입력 및 확인

-> ① 연구책임자등록 : 성명(영문), 휴대전화번호, 주소

-> ② 연구원등록 (연구책임자 등록 이후 진행 가능)

(2) 사용자안내교육 이수 [관련문의  :  2072-1901]

(3) 과제의 승인 및 진행

2. 과제승인이후 검사의뢰절차 안내 [관련문의 : 2072-1919]

1) 홈페이지 (https://cris.snuh.org/ncris) 로그인

2) 과제 상태확인 및 온라인신청

(1)

(2)

(3)  (3)

(1) 전임상실험부 선택

(2) 임상검사의뢰신청 선택

(3) 상태에서 “심사완료” 된 과제의 [☑신청]버튼 클릭.

3) 검사의뢰 정보입력 및 의뢰신청

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1) 연락처 입력 (검체이상 시 연락이 가능한 연락처)

(2) 검사예약일시 입력

(3) 검체정보 입력 (동물종, 검체종류는 필수)

(4) 검체입력 : ID 입력 및 SAMPLE 수량 입력

(5) 검사분류 : 검사종류별 장비 선택 및 각 장비별 검사항목 선택

(6) 입력정보 확인 후 [임상검사의뢰] 클릭

3. 검체 전처리 [관련문의 : 2072-1919]

1) 일반화학검사[장비모델 : HITACHI7180]

(1) SST tube사용 채혈 후 혈액이 벽면의 응고촉진성분과 섞이도록 tube를

5회정도 천천히 뒤집어 준다

(2) tube를 20분 이상 상온 방치 후 3000RPM 원심분리 하여 serum분리 상태로 접수

(3) 원심분리는 2시간이내 권장(분리이후 냉장보관 권장)

(4) 6시간이내 접수가 어려운 경우 원심분리 후 냉동권장

(5) 필요검체량 :

“반응에 사용되는 양”+“Sample cup바닥의 dead volume 20μL”+“probe 횟수당 손실양”

일반화학[HITACHI7180]		검체반응량 (uL)
Calcium	Ca	5
Inorganic Phosphorus	IP	6
Glucose	GLU	5
Blood Urea Nitrogen	BUN	5
Creatinine	CREA	10
Uric Acid	UA	5
Total Cholesterol	T-CHOL	5
Total Protein	TP	5
Albumin	ALB	5
Total Bilirubin	T-BIL	10
Alkaline Phosphatase	ALP	5
Aspartate Aminotransferase	AST(GOT)	10
Alanine Aminotransferase	ALT(GPT)	10
r-Glutamyl transferase	GGT	10
Creatinine Phosphokinase	CPK	10
Lactate Dehydrogenase	LDH	10
Triglyceride	TG	5
High Density Lipoprotein Cholesterol	HDL-C	5
Low Density Lipoprotein Cholesterol	LDL-C	5
C-reactive Protein	CRP	5
Magnesium	MG	5
Amylase	AMY	5
Lipase	LIP	5
CK-MB	CK-MB	20
micro Albumin	uALB	7
micro Total Protein	uTP	5
전해질	Na,K,Cl	20

반응에 사용되는 검체량 (Serum)

(2) Sample cup바닥의 사용되지 않는 검체량 (dead volume) : 20μL

* sample을 흡입하는 probe가 sample cup 바닥끝까지 들어가지 않기 때문에 발생하는 양입니다.

(3) probe가 검체 흡입, 분주시  손실되는량 : 검사항목수 x 5μL

* probe가 검체를 흡입하고 반응 cell로 분주하는 과정에서 probe에 묻어서 소실되는 양입니다

(의뢰 항목당 5μL 계산 필요)

※ 검사의 경우 장비의 특성상 부유물,이물질이 포함된 검체는 기계적인 오작동을

유발할 수 있습니다. 검체 접수 전 확인 부탁드립니다.

2) 혈액응고검사[장비모델 : CA-620]

(1) blood:citrate 비율은 9:1(sod.citrate bottle의 표시선까지 채혈)

(2) Sodium citrate tube사용 원심분리하여 상층액(Plasma)분리 상태로 접수

(3) 원심분리는 2시간이내 권장(분리이후 냉장보관 권장)

(4) 6시간이내 접수가 어려운 경우 원심분리 후 냉동권장

(5) 필요검체량 : PT, aPTT 검사시 500uL권장(최소300uL)

3) 일반혈액검사[장비모델 : ADVIA2120i]

(1) EDTA tube사용 채혈 후 혈액이 tube벽면의 항응고제와 충분히 접촉할 수

있도록 tube를 5회이상 천천히 뒤집어 섞어주되 응고나 용혈이 되지 않도록.

(2) 채혈 후 4시간이내 접수가 불가능한 경우 냉장권장(냉장24시간동안 안정)

(3) 절대 냉동금지

(4) 필요검체량 : 350uL권장(최소270uL)

4. 검체접수 : 전임상실험부 9층 출입승인이후 안내 [관련문의 : 02-2072-1919]

* 검사운영은 당일 오전10시까지 온라인의뢰 된 항목의 Calibration을 실시하고 해당 항목에 대한 검사를

실시하기 때문에 사전에 온라인의뢰를 부탁드립니다.

* 수요일 오전은 “모니터링부검업무”로 인해 검사를 진행하지 못한다는 점 양해 말씀드립니다.

(검사일정에 대한 사전 논의가능)

임상검사실 담당자

(T:02-2072-1919 , 내선1919)

(E-mail : njh0121@snuh.org)